包3 技术参数

	骨微动力系统

	一
	总体要求
	　

	1
	满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程
	具备

	2
	投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书
	具备

	★3
	提供所投产品医疗器械注册证
	具备

	4
	仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接
	具备

	5
	所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装
	具备

	6
	满足安装场地要求
	具备

	7
	数量
	1套

	二
	技术要求
	　

	1
	微型动力手持件
	具备

	1.1
	所有手持件均经过密封防水工艺处理
	具备

	1.2
	矢状锯切面360°可调
	具备

	1.3
	喇叭状手持件及护套
	具备

	1.4
	无极变速设计，满足临床对切割/打磨速度及精准度的要求
	具备

	1.5
	往复锯、高速磨钻均搭配可伸缩操作杆；具备隔热技术
	具备

	1.6
	手机可高温高压灭菌
	具备

	1.7
	手持件防水级别不低于IPX6
	具备

	2
	微型往复锯1把
	具备

	2.1
	笔握式设计，符合人体工程学
	具备

	2.2
	无炭刷马达，最高摆动频率≥17,000次/分钟；锯头可旋转,锯片360度可调
	具备

	2.3
	冲程≤4度
	具备

	2.4
	上刀片无需工具，安全确保锯片不会意外脱落
	具备

	2.5
	无级变速，运转平稳，不易发热
	具备

	2.6
	无需润滑
	具备

	3
	微型往复锯锯片3片
	具备

	4
	微型矢状锯2把
	具备

	4.1
	笔握式设计，符合人体工程学
	具备

	4.2
	无炭刷马达，最高摆动频率≥20,000次/分钟
	具备

	4.3
	摆幅≤4度
	具备

	4.4
	锯头可旋转,锯片多角度可调
	具备

	4.5
	上刀片无需工具
	具备

	4.6
	无级变速，运转平稳
	具备

	4.7
	无需润滑
	具备

	5
	微型矢状锯锯片4片
	具备

	5.1
	锯片类型多样可选，最长长度≥40mm，最短长度≤6mm，最薄锯片≤0.4mm
	具备

	6
	微型中速钻1把
	具备

	6.1
	笔握式设计，符合人体工程学设计
	具备

	6.2
	最高转速≥25,000转/分钟，可在运转范围内自行设定最高转速
	具备

	6.3
	无炭刷马达，安全可靠，切割效率高
	具备

	6.4
	无需润滑油保养
	具备

	6.5
	可高温高压灭菌
	具备

	7
	微型动力护套1个
	具备

	7.1
	无需润滑，装卸无需工具，可高温高压灭菌
	具备

	8
	微型动力磨头6个
	具备

	8.1
	钻头头部有多种形状可选，如西瓜型，钻头等；西瓜型磨头直径范围为0.5mm-10.0mm，多样可选；
	具备

	9
	多功能枪式手机1把
	具备

	9.1
	适用于钻孔、扩腔、打入金属丝和克氏针
	具备

	9.2
	枪式设计，内中空
	具备

	9.3
	无炭刷马达，最高转速≥1500转/分钟
	具备

	9.4
	组合设计，可接钻孔夹头、扩孔夹头、矢状锯接头、高速转接头、克氏针夹头、往复锯接头等
	具备

	9.5
	手机支持正转及反转；无级变速；可高温高压灭菌
	具备

	10
	1/4英寸梅花夹头1个
	具备

	10.1
	适用的钻头最大直径≤6.5mm
	具备

	11
	克氏针夹头1个
	具备

	11.1
	可兼容1.8mm-4.0mm直径的钢丝；可高温高压灭菌
	具备

	12
	供电装置10块
	具备

	12.1
	供电装置：电池式

重量≤200g（单个电池）
	具备

	12.2
	充满电时间≤30分钟
	具备

	12.3
	电池具有充电次数、故障信息、最高温度等记忆功能
	具备

	13
	充电器1台
	具备

	13.1
	可同时支持至少4枚电池充电，并实时显示充电状态；支持显示电池最高温度记录；显示电池充电次数；显示电池故障信息
	具备

	14
	适配器4个
	具备

	15
	使用年限≥ 8年，提供铭牌或说明书证明
	具备

	16
	提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价)
	具备

	17
	提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价)
	具备

	18
	提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价）
	具备

	三
	售后服务
	

	★1
	整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录
	具备

	2
	中标后，提供厂家保修承诺
	具备

	3
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录
	具备

	4
	维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式
	具备

	6
	到货时间：合同签订后30日历天内
	具备


