包1 技术参数

	超脉冲二氧化碳点阵激光

	一
	总体要求
	　

	1
	满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程
	具备

	2
	投标时要求提供投标产品注册检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页
	具备

	★3
	提供所投产品医疗器械注册证
	具备

	4
	仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接
	具备

	5
	所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装
	具备

	6
	满足安装场地要求
	具备

	7
	数量
	1台

	二
	技术要求
	　

	1
	用于疣、痣、瘢痕、汗管瘤的治疗，并可改善肤质、面部年轻化等
	具备

	2
	激光类型：二氧化碳
	具备

	3
	激光波长：10.6μm±0.1μm
	具备

	4
	激光器类型:金属射频激光管
	具备

	5
	单光斑直径:≤0.8mm
	具备

	6
	脉冲宽度:0.067ms-6.7ms
	具备

	#7
	平均输出功率:≥30W，最大功率≥60W
	具备

	8
	脉冲能量:≥30mJ，连续可调
	具备

	9
	激光终端发散角≤7.5mrad
	具备

	10
	瞄准光系统:655nm，允差士5nm，Pc<5mW
	具备

	11
	单脉冲激光穿透深度:≥2mm
	具备

	12
	脉冲间隔:1ms-150ms连续可调，步进1ms
	具备

	13
	治疗手具:F=50mm、F=100mm、剥脱手具光斑直径:0.1mm-0.7mm连续可调
	具备

	14
	彩色LED触摸屏
	具备

	15
	主机系统具有参数修正、设备存储记忆、故障语言显示、声音提示等功能
	具备

	16
	导光系统:7关节导光臂
	具备

	17
	冷却系统:内外循环强风冷却
	具备

	18
	配置要求：至少包含主机1台，治疗手具2把，防护眼镜2副
	具备

	19
	提供配套所需专用试剂耗材长期供应价格（含名称、品牌、规格、型号、单价）
	具备

	20
	使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明
	具备

	21
	提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价)
	具备

	22
	提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价)
	具备

	23
	提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价）
	具备

	三
	售后服务
	

	★1
	整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录
	具备

	2
	中标后，提供厂家保修承诺
	具备

	3
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录
	具备

	4
	维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式
	具备

	6
	到货时间：合同签订后30日历天内
	具备


